УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ________________________ «_____»______________________ 200г.

МЕТОДИКА ОТНЕСЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ К КАТЕГОРИИ ИНДИКАТОРОВ Версия 1от «___» __________ 200__г. Введена в действие Приказом №_____ от «___» ________ 200__г. Срок действия с ___________ г. до_____________ г.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Разработал: Главный метролог _______________________ «______»_______________ 200 г. | Согласовано: Главный энергетик _______________________ «______»_______________ 200 г. |
| --- | --- |

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящая Методика устанавливает порядок отнесения рабочих средств измерений применяемых на _________________________________ для наблюдения за технологическими параметрами, точность измерения которых не нормируется, к разряду индикаторов.

2  НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1 РМГ 29-99 «Рекомендации  по  межгосударственной  стандартизации. ГСИ. Метрология. Основные термины  и  определения».

2.2 МИ 2233-2000 «Государственная система обеспечения единства измерений. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Основные положения».

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 В соответствии с п. 4.4.4. МИ 2233-2000 и РМГ 29-99 средства измерений (СИ), применяемые для  установления  наличия  какой-либо  физической  величины  или  превышения  уровня  ее  порогового значения могут быть переведены в категорию индикаторов, и такие их метрологические характеристики, как погрешность и ряд других могут не контролироваться.

3.2 Перевод СИ в категорию индикаторов осуществляется по результатам проведения анализа в зависимости от выполняемых функций средств измерений применяющихся на  ______________ .

3.3 На СИ, отнесенные к категории индикаторов, наносится четко видимый знак "И". Обозначение  "И" следует  наносить  согласно  рекомендациям  (Приложение 1)  в  зависимости  от  габаритного  размера  прибора.  Цвет  обозначения  должен  способствовать  легкому  опознаванию  этих  СИ  среди  других  средств  измерений

3.4 Контроль работоспособности осуществляется электротехническим персоналом подразделения, в котором установлены индикаторы, следующими способами:

-   тестирования систем управления или их составных частей;

- выход измеренных значений параметра за пределы установленных границ при нормальном протекании технологического процесса, что фиксируется по показаниям средств измерений других параметров;

- превышение скорости изменения результатов измерений максимально возможной скорости изменения параметра.

3.5 Проверка функционирования индикаторов осуществляется электротехнической лабораторией ________________ согласно требованиям заводских инструкций по эксплуатации соответствующих средств измерений.

3.6 При отсутствии в технической документации необходимых сведений, проверку функционирования индикаторов проводится по методикам, разработанными работниками электротехнической лабораторией, согласованными с главным метрологом и утверждаемые главным инженером ________________.

3.7 Периодичность проверки функционирования индикаторов определяется главным метрологом по согласованию с главным энергетиком и утверждается главным инженером __________________ .

3.8 Проверка функционирования индикаторов осуществляется с использованием средств измерений, поверенных в соответствии с ПР50.2.006. Результаты проверки заносятся в журнал регистрации индикаторов, который ведется в электротехнической лаборатории (форма журнала произвольная).

## 4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ОТНЕСЕНИЮ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ К КАТЕГОРИИ ИНДИКАТОРОВ

4.1 Перечень СИ,  применяемых  для  наблюдения  за  технологическими  параметрами,  точность  измерения  которых  не  нормируется,  составляется  метрологической  службой  ______________________  совместно  с  технологическими  подразделениями (Приложение 2).

4.2 Серийно  выпускаемые  приборостроительными  заводами  СИ,  не  имеющие  нормированных  метрологических  характеристик  (фазометр  и  т.п.),  в  перечень  не  включаются.

4.3 Ответственным лицом за составление Перечня является главный метролог ________________ .

4.4 Отнесение СИ к категории индикаторов проводится по методике, изложенной в Приложении 3 к настоящему Руководству.

4.5 Перечень СИ, отнесенных к категории индикаторов, утверждается главным инженером ________________ , который несет ответственность за правильность его составления.

4.5 С Перечнем должен быть ознакомлены под роспись руководители всех производственных подразделений организации.

4.6 Исключение  СИ  из  перечня  и  включение  в  него  новых  СИ  оформляется  как  дополнение  к  перечню  по  форме,  приведенной  в  приложении 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

### ОБРАЗЦЫ  ОБОЗНАЧЕНИЯ  ДЛЯ  НАНЕСЕНИЯ  НА  СИ,  ОТНЕСЕННЫХ К КАТЕГОРИИ ИНДИКАТОРОВ

Вид шрифта - по ГОСТ 2930 - 62 .

Высота обозначения "И" выбирается в зависимости от габаритных размеров прибора для:

миниатюрных  -      не  более  8  мм;

малогабаритных  -  не  более  18  мм;

остальных  -            не  более  30  мм.

Другие размеры шрифта (толщина контура, ширина обозначения) выбирается по ГОСТ

2930 - 62 для соответствующей высоты шрифта (8, 18, 30  мм).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер                   ________________________ ____________

«___»________________ 200_ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

средств измерений,

отнесенных к  категории индикаторов

| № п/п | Наименование СИ | Тип СИ | Заводской номер | Место установки | Контролируемый параметр | Периодичность проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Главный метролог __________________________     /________________/          «___»________200_г.

Согласовано        Главный энергетик __________ /________________/                                                                                                                      «___»___________200_г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

##### МЕТОДИКА

проведения анализа средств измерений для отнесения их к категории индикаторов

1. Индикатор - техническое  средство  или  вещество,  предназначенные  для  установления  наличия  какой-либо  физической  величины  или  превышения  уровня  ее  порогового значения.

2. СИ могут быть отнесены  к категории индикаторов и не подвергаться периодической поверке или калибровке в случаях если:

- они применяются для наблюдения за изменением параметров без оценки их значения с нормируемой точностью;

- два или более встроенных СИ используются для измерения одного и того же параметра. Исправность СИ, исключенных из числа поверяемых (калибруемых), определяется техническим персоналом, эксплуатирующим СИ путем сличения их показаний с показаниями поверенного (калиброванного) средства измерений;

- два или более СИ используются для измерения нескольких параметров, имеющих между собой известную зависимость, при этом одно из средств измерений подвергается периодической поверке (калибровке), то остальные средства измерений могут быть отнесены к категории индикаторов. В индикаторы рекомендуется переводить средства измерений, имеющие меньшую точность;

- щитовые электроизмерительные приборы класса точности 1,5 и ниже не используются для принятия решения о готовности оборудования к применению, а также для обеспечения мер безопасности при работах;

- отсчетное устройство СИ не имеет делений и цифровых отметок,  а средство измерений фиксирует наличие контролируемой величины;

- отсчетное устройство СИ имеют градуировку, не отражающую значений контролируемой величины;

- СИ имеют на отсчетном устройстве сектор, в пределах которого должны находиться показания, при этом фиксируется только наличие величины, но не проводится ее отсчет с нормируемой точностью;

- СИ имеют на отсчетном устройстве отметку, знак, обозначающие, что  контролируемая величина  не превышает (или превышает) фиксируемое  значение; при этом не производится отсчет величины с нормируемой точностью.

3. К категории индикаторов запрещается относить СИ, если с их помощью осуществляются измерения величины с нормируемой точностью хотя бы на одном пределе измерения.

ПРИЛОЖЕНИЕ  4

Лист ознакомления

| № п/п | Ф.И.О. работника, ознакомившегося с документом | Должность работника, ознакомившегося с документом | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ЛИСТ  РАССЫЛКИ

| № п/п | Ф.И.О. руководителя | Должность | Кол. контр. копий | № контр. копий | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Сайт:  //www.metrob.ru